Острецова Виктория Евгеньевна

учитель химии

первой квалификационной категории

ГБОУ СОШ №334 Невского района

Санкт-Петербурга

Проблемные аспекты использования датчика нитрат-ионов цифровой лаборатории «Архимед» во внеурочном химическом эксперименте.

(статья  из опыта работы)

В условиях современного общества основой всех сфер жизни стало использование информационных технологий. Особое значение, в связи с реализацией принятой Правительством РФ «Концепции модернизации российского образования», приобрела информатизация сферы образования. Использование информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе стало одной из приоритетных задач. Проект «Информатизация системы образования», разработанный Федеральным агентством РФ по образованию, призван создать условия для системного внедрения и активного использования ИКТ и современных образовательных ресурсов в работе школы.

Одним из примеров реализации данной идеи в естественнонаучном образовании является поставка в школы цифровых лабораторий для проведения экспериментов, которые позволят перевести школьный практикум по химии, физике и биологии на качественно новый уровень.

Цифровая лаборатория «Архимед» - оборудование для проведения широкого спектра исследований, демонстраций опытов, регистрации данных лабораторных работ. Сегодня цифровые лаборатории «Архимед» используются во многих школах. Материалы по применению цифровых лабораторий, результаты, полученные с применением данных лабораторий, всё чаще появляются в трудах образовательных конференций, в публикациях,  разработках учителей.

Использование лаборатории помогает подготовить учащихся к самостоятельной творческой работе в любой области знаний, осуществить приоритет деятельностного подхода к процессу обучения, развить у учащихся широкий комплекс общих учебных и предметных умений, овладеть способами деятельности, формирующими познавательную, информационную, коммуникативную компетенции.

Высокую эффективность имеет использование цифровой лаборатории в курсе естествознания на уроках физики, биологии, химии, а также во внеурочной деятельности по данным предметам.

В химическом эксперименте наиболее активно и часто применяют датчики измерения температуры, уровня кислорода, давления, рН-метр. Процесс их использования предполагает несложную методику подготовки и довольно простое устройство самих датчиков, поэтому регистрация данных с их помощью не представляет для учителя или ученика больших затруднений.

Однако, существует несколько датчиков использование которых эпизодическое (только для отдельных, специфических опытов). Примерами являются датчики мутности, нитрат-ионов, калия, колориметр. Работа с ними может сопровождаться определенными затруднениями, связанными со спецификой действия самого датчика, его техническим обслуживанием и обработкой получаемых данных.

Датчик нитрат-ионов (Nitrate Electode) AC017 – ионоселективный электрод, измеряющий концентрацию нитратных ионов (NO3-) в водных растворах. С необходимостью его использования можно столкнуться при исследованиях качества воды, выявлении уровня накопления нитратов в почве, растительном организме, пищевом продукте.

«Динамика роста и развития ростков овса при внесении разных доз аммиачной селитры» - пример исследования, данные которого получены с помощью именно этого датчика.

Экспериментальная часть работы включала в себя ряд опытов по внесению в почву азотного удобрения - аммиачной селитры (NH4NO3) в дозах от 150 мг до 9 г,  высаживание проростков овса и их выращивание. В ходе эксперимента проводился промер уровня содержания нитрат-ионов в образцах почвенной вытяжки, а также водной растительной вытяжки.

Подготовка датчика к работе, а также технология замеров проводились на основании инструкции №25 в справочном пособии к цифровой лаборатории (на русском языке) и инструктивной карточки, прилагаемой к электроду (на английском языке).

Именно в ходе работы с инструкциями, учитель может столкнуться с рядом проблем, невнимание к которым приведет к искажению получаемых результатов. Одна из них - неоднозначность обозначений и единиц измерения, допущенная в справочном пособии.

В инструкции заявлено, что датчик нитрат-ионов измеряет концентрацию в промилле. Согласно принятой международной системы мер «промилле» - одна тысячная доля (1/10 процента).  Если основываться на данном условии, то при приготовлении необходимых для работы растворов (по методике пособия), потребуется концентрация 1000 промилле (что соответствует 100%). С химической точки зрения, данная концентрация не может быть правильной.

Если обратиться к инструкции аналогичного датчика (калия) то в ней, после обозначения «промилле» в скобках указывают ч/млн. (т.е. частей на миллион). Однако,  известно, что миллионная часть это пропромилле, а, следовательно, 1 пропромилле в 1000 раз меньше, чем 1 промилле.

Ppm – правильное обозначение концентрации (пропромилле), используется только в инструктивной карточке, вложенной в коробку с самим электродом.

На основании данного анализа,  можно сделать вывод о наличии ошибок перевода в русифицированном справочном пособии и необходимости использования термина «пропромилле» для обозначения концентрации вместо ошибочного «промилле».

Данная ошибка приводит к проблеме нестыковки заявленных в инструкциях пределов измерения. Например, в инструктивной карточке – от  1М до 7х10-6М (14,000 – 0,1 ppm),  а в справочном пособии – от 1М до 7х10-7М  или 0,1 до 14000 промилле. Если не провести соответствующую терминологическую замену, то пределы концентрации могут иметь значения от 0,01% до 1400%.

Не менее важным аспектом применения датчика, является ограничение срока годности эталонных растворов,  входящих в комплект поставки. Использование раствора в течение 1 года подразумевает ежегодное, самостоятельное приготовление свежих растворов.

В инструктивной карточке к электроду дана методика приготовления трех необходимых растворов в форме таблицы. В справочном пособии пошагово выделены шесть пунктов.  При этом каждый второй пункт должен служить разъяснением к первому, однако все шесть определены как отдельные и  равнозначные.

Особое внимание следует обратить на рецептуру приготовления раствора с концентрацией 1000 ppm, так как в инструкции справочного пособия предлагается растворить в 1л воды 1,63 кг нитрата калия. В данном случае, имеет место явная ошибка, т.к. в инструкции к электроду указано g (граммы).

Эти недочеты в переводе, а, возможно, и типографские, могут привести к негативным последствиям – искажение результатов, психологический дискомфорт, напрасная трата ценных химических веществ и реактивов.

Сложность вызывает также обработка данных, получаемых при проведении измерений. Описанная в разделе «Измерения» справочного пособия (для датчика нитрат-ионов) методика прямой калибровки предполагает построение на полулогарифмической шкале прямолинейного графика, на линейной оси которого находятся электродные потенциалы, а на логарифмической шкале - концентрация ионов.

Отсутствие примера данной шкалы в пособии значительно затрудняет  ее построение, а отсутствие соответствующего навыка может привести к получению искаженных данных. Внимание учителей следует обратить на наличие аналогичного калибровочного графика именно в инструктивной карточке к электроду.

Считывание данных с регистратора также может вызвать определенные проблемы.

При измерении концентрации ионов в водных вытяжках, регистратор, подключенный к электроду через датчик, чаще показывает отрицательные значения (величины) электродного потенциала (мВ).  Данная величина, у максимально-концентрированного раствора значительно меньше, нежели у минимально-концентрированного. Логическое несоответствие затрудняет построение калибровочной кривой и дальнейший анализ получаемых значений, особенно в условиях отсутствия примера, визуально подтверждающего получаемые значения.

При всем  кажущемся обилии проблем, использование датчика нитрат-ионов имеет значительный интерес, как для учителя, так и для обучающихся, позволяет расширить спектр объектов исследования, работать за пределами школьной программы, открывает новые перспективы для проведения исследовательских работ.

Сведения об авторе:

Острецова Виктория Евгеньевна, учитель химии первой квалификационной категории,

место работы: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №334 Невского района г.Санкт-Петербурга

тел./факс: 362-01-28

Аннотация статьи:

Данная статья рассматривает некоторые проблемы, с которыми столкнулся автор при использовании датчика нитрат-ионов цифровой лаборатории «Архимед» для получения данных  в научно-исследовательской работе.

Ключевые слова статьи:

Исследовательская деятельность, цифровая лаборатория «Архимед», практическая работа,  датчик нитрат-ионов.